Приложение 2 «Утверждаю» ГКП на ПХВ «Жамбылская центральная районная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области» Директор Сыбанбаев Д.А. _________________________ (подпись) _________________________ (дата)

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Аудиологическое оборудование скрининга для регистрации отоакустической эмиссии |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Аудиологическое оборудование скрининга для регистрации отоакустической эмиссии | Устройство для частотного специального TEOAE и / или DPOAE анализа имеет несомненное преимущество: четкий органический светодиодный дисплей позволяет проводить прямой анализ с помощью значений и столбчатой диаграммы, что делает работу с прибором еще более удобной. Устройство с функцией скрининга предлагает расширенные возможности применения-подходит для педиатров, служб охраны труда и аудиологов. Настраиваемые параметры протокола и расширенный диапазон частот делают его идеальным для скрининга новорожденных и детей дошкольных учреждений DPOAE (Отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения) Диапазон частот: от 2,0 кГц до 5,0 кГ, Диапазон интенсивности: от 40 дБСПЛ/УЗД до 70 дБСПЛ/УЗД TEOAE (Задержанная вызванная отоакустическая эмиссия): Диапазон частот: от 1,5 кГц до 4,0 кГц, Диапазон интенсивности: пиковый эквивалент 80 дБSPL (± 3 дБ) Блок питания Micro USB для литийоной батареи –1 шт. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Микрозонд | Микрозонд предназначен для проведения исследований DPOAE и TEOAE. Тип измерения: DPOAE (Отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения) Диапазон частот: от 2,0 кГц до 5,0 кГ, Диапазон интенсивности: от 40 дБСПЛ/УЗД до 70 дБСПЛ/УЗД TEOAE (Задержанная вызванная отоакустическая эмиссия) Диапазон частот: от 1,5 кГц до 4,0 кГц, Диапазон интенсивности: пиковый эквивалент 80 дБSPL (± 3 дБ) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Набор ушных вкладышей | Комплекты ушных вкладышей различных размеров для пациентов разных возрастов. | 1 компл. |
|  |  | 4 | Инструмент для удаления ушных вкладышей | Инструмент предназначен для удобного удаления ушных вкладышей с ушного зонда. | 1 шт |
|  |  | 5 | Чехол | Чехол для безопасного перемещения основного устройства и предотвращения повреждений поверхности. | 1шт |
|  |  | 6 | Программное обеспечение HearSIM для ПК | Программное обеспечение HearSIM позволяет вам: -Хранить, просматривать и управлять информацией о пациенте; - Хранить, просматривать и управлять данными тестирования, передаваемыми с устройства; - Перенести имена пациентов, нуждающихся в тестировании, на устройства; - Распечатать результаты тестирования на стандартном ПК-совместимом принтере; - Экспортировать данные о пациентах и испытаниях(поддерживаютсяформаты HiTrack, OZ Systems, CSV и XML); - Настраивать различные настройки устройства, включая протоколы проверки; - Управлять устройством пользователями; - Управлять устройством настраиваемые списки (например, названия объектов, факторы риска); - Управлять учетными записями пользователей HearSIM; | 1 шт |
|  |  | 7 | Термопринтер | Беспроводной термальный принтер позволяет осуществлять прямую печать этикеток с устройства. | 1шт |
|  |  | Расходные материалы |  |  |  |
|  |  | 8 | Термобумага | Бумага для принтера этикеток (в 1 упаковке 5 рулонов) длина: не более 20 ​​мм | 1 уп. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | При исследовании и оценки слуха пациента особое значение следует уделить акустическим свойствам помещения. В частности, необходимо учитывать влияние акустического фона. Появление шумовых помех может маскировать сигнал аудиометра, что скажется на достоверности получаемых данных. В помещениях, в которых производится исследование и оценка слуха, должен быть относительно постоянный уровень интенсивности окружающего шума, предпочтительно не выше 30 дб. В крайних случаях допускается уровень шума до 40 дб. Однако для полноценной реализации преимуществ аудиометрии, позволяющей получить данные высокой степени точности (до 1—5 дб), необходимые условия могут быть созданы лишь в специальной звукоизолирующей камере (кабине). Интенсивность шума может быть измерена имеющимися в продаже приборами. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Жаңақұрылыс 48А |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней не позднее 20 декабря 2024 года, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Жаңақұрылыс 48А |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Председатель тендерной комиссии: Заместитель директора по лечебной части Абдымолдаева Жанат Алиакбаровна______________;

Заместитель председателя: Заместитель директора по качеству медицинских услуг и внутреннего аудита Асубаева Гулзада Советхановна _______________;

Член комиссии: Заместитель директора по ОМД Арынова Кульзада Ошакбаевна _______________;

Член комиссии: Заместитель директора по экономической и административно-хозяйственному обеспечению Жексембаева Асель Сейылкановна _______________;

Член комиссии: Врач неонатолог Джетимекова Сая Илебековна________________;

Секретарь тендерной комиссии: Бухгалтер отдела государственных закупок Айдабулова Асель Нурлановна________________.