|  | Приложение 2 к тендерной документации Техническая спецификация закупаемых товаров № лота; Наименование товара; Техническая спецификация. 1; Транскутанный билирубинометр BiliCare; Прибор для неинвазивного измерения уровня билирубина у новорожденных, использующий верхнюю часть уха пациента (ладьевидную ямку) как участок измерения. Метод измерения основан на измерении трансмиссии света. Цвет кожи: все цвета кожи Диапазон измерения: 0 -20 мг/дл, 0-340 мкмоль/л Корреляция: r=0.90 Воспроизводимость результатов: ±0.7 мг/дл или ±12 мкмоль/л Точность: ±1.5 мг/дл, ±26 мкмоль/л за % 66 времени или 1 стандартное отклонение Прибор: Размеры: 57мм х 150мм х 23мм Вес (включая аккумуляторную батарею): 160 г (5.64 унции) Устройство для считывания штрих-кодов (2D): есть Дисплей: цветной сенсорный экран. Клавиатура: сенсорная Язык интерфейса: русифицирован Память: 40 тестов Распечатка результатов: через внешний принтер, подключенный к компьютеру. Аккумуляторная батарея: Тип: литиево-ионная аккумуляторная батарея Напряжение: 3.7В Емкость: 1050 мА·ч Количество измерений на полностью заряженной батарее: 100 тестов (минимум). Ожидаемый срок службы батарей: 1 год (минимум) Время подзарядки (максимальное): 4 часа Зарядный стенд: Размеры: 80мм х 80мм х 67мм Вес: 100 г. Источник света: Тип: Светодиоды зеленого и синего света Срок службы: ˃ 200 000 измерений Напряжение источника питания: На входе: 100-240В переменного тока, 50-60 Гц, 150 мА На выходе: 5.5В, 1100 мА Соединение: Соединение с ПК: Разъем USB Соединение с МИС (HIS): Протокол HL7 через ПК (специальная программа) Условия хранения и эксплуатации: Рабочая температура: от 0оС до +40оС Относительная влажность: от 30 % до 85%, без конденсации влаги Температура хранения: от -10оС до +65оС Стартовая комплектация: портативный прибор 1 шт., зарядный стенд 1 шт., источник электропитания с четырьмя адаптерами 1 шт., насадка для проверки калибровки 3 шт., CD диск с программным обеспечением, соединительный кабель с разъемом USB. Cрок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники должен составлять не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Сервисное обслуживание медицинской техники осуществляется: - сервисными службами производителя медицинской техники; - сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания согласно (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ- 273/2020 «Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан»). 2; Детектор вен Vein Detector VD-80; Проекционный источник света: инфракрасный свет с использованием технологии DLP (технология цифровой обработки света). Глубина: до 15мм Точность положения: ≤0.2мм Расстояние проекции:250 мм~350мм Длина волны инфракрасного диапазона: 850нм Метод подачи инфракрасного излучения: переключаемый между верхним и нижним диапазоном инфракрасного излучения. Основная длина волны источника света: 750нм~940нм Яркость проектора:1В 20 люмен (регулируемая) Виды цвета проекции: переключаемые: белый, зеленый, красный. Распознавание глубины: отметка трех видов глубины Рабочие режимы проекции: стандартный режим, детский режим и режим инвертирования цветов Режим работы прибора: непрерывный Трансформация фонового цвета: черный и белый Разрешение камеры: ≥600 Lin. Разрешение изображения 824*480 Частота кадров: ＞30 кадров в секунду Процессор: Intel®Atom, 4-х ядерный процессор Рабочая среда: Операционная система Windows 8.1 Инфракрасный усилитель: Есть Длина волны усилителя: 850 нм Зарядное устройство усилителя: DC+12V, Емкость аккумулятора усилителя:1000 mA, 12.6W Размер усилителя: 19см*30см*33см Вес усилителя: меньше чем 0.3 кг Зарядное устройство: DC +12V 4A. Время автономной работы от батареи: до 3,5 часов. Время работы в режиме ожидания: ≥180мин Зарядка: базовое зарядное устройство (хост и зарядное устройство могут быть разделены) Размеры базового зарядного устройства: ширина – 8 см; длина – 8 см; высота – 10 см. Потребляемая энергия: 25 В-А Атмосферное давление: 86 kPa~106 kPa. Продолжительность зарядки: 3 часа (выключенное состояние). Источник питания: DC+12V, 10W. Условия рабочей среды: температура 10℃~40℃; влажность ≤80%. Условия при транспортировке: температура 5℃~40℃; влажность ≤80%. Условия хранения: температура 5℃~40℃; влажность ≤80%. Класс безопасности: класс 1 тип B. Вес прибора: 0,53 кг. Размеры прибора: 22 см*5 см*7 см. Размеры упаковки с принадлежностями: 61*52*29 см В комплектацию входят: детектор вен 1 шт., зарядное устройство 1 шт., усилитель 1 шт., колесная база 1 шт. и набор инструментов, кабель питания и адаптер питания, хирургический маркер 1 шт. Прибор крепится на колёсную базу с пятью колёсами с возможностью поворота на 360 градусов. Характеристики колёсной базы: высота от пола каждой лапки колёсной базы– 10,5 см; длина лапки основания каждого колеса – 23 см; длина плеча телескопического держателя – 27 см; изменяемая длина трубы базы от основания до телескопического держателя от 72 до 116 см; наличие на колёсной базе корзинки для медицинских принадлежностей. Срок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники составляет не менее двенадцати месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Сервисное обслуживание медицинской техники 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется: - сервисными службами производителя медицинской техники; сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания согласно (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 «Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан»). |
| --- | --- |

Директор                                   Сураужанов Д.А.